## Slide 1: Status Report #41
2020. 08. 20 (Thu)
Tohoku Univ. M1
T. Fujiwara
インターンシップ落太郎

## Slide 2: New DAQ PC
新しいDAQ用PCを導入していただきました。
smallkinoko がなぜか立ち上がらない。(viewerの問題らしいが詳細はよく理解できていません)
tinykinoko なら問題なく使用できる

## Slide 3: 前回のNKS2 ミーティング(2020. 08. 07)のスライドより
β線源
~ 5 mm
Ref-2
Ref-1
CH | Rate [Hz]
Ref-1 single | ~2×103
Ref-2 single | ~25-30
Ref-1⊗Ref-2 | ~0.5
ToF-1 single | ~2 ×104
ToF-2 single | ~2 ×104
ToF coin. | ~2 ×104
All (Ref⊗Ref2⊗ToF) | ~0.5

## Slide 4: Beta-ray testbench fix (-8/14)
シンチレータ3個(ToF + Ref×2) でデータを取得できるようセットアップを改良
作業内容
ToF用シンチレータの反射材(100 μm 厚テフロン) の再確認
一度すべてテフロンをはがしたところ2重(一部3重)になっていた ⇒ 1回巻きに付け直した
その上で再度シンチレータ3個でのレートを確認
CH | Count [/min] | Rate [Hz]
Ref-1 single | 202064 | ~3.4×103
Ref-2 single | 1836 | ~30
Ref-1⊗Ref-2 | 70 | ~1.2
ToF-1 single | 1206003 | ~2.0 ×104
ToF-2 single | 1160540 | ~1.9 ×104
ToF coin. | 1078555 | ~1.8 ×104
All (Ref⊗Ref2⊗ToF) | 70 | ~1.2
Ref-2
Ref-1
ToF
(5t×22w, MPPC×1)
e-
β線源
(コリメータ有)
5 mm

## Slide 5: Beta-ray testbench fix (-8/14)
β線源 + リファレンスカウンター×2個のセットを独立に動かせるようにステッピングモーターを導入
DAQ PC から位置を操作する

## Slide 6: Beta-ray testbench fix (-8/14)
β線源 + リファレンスカウンター×2個のセットを独立に動かせるようにステッピングモーターを導入
DAQ PC から位置を操作する

## Slide 7: Data taking test (8/15-)
シンチレータ3個のコインシデンスでデータが取れるか確認
10000イベント取得に ~ 160 min. ⇒ coin rate ~ 1 Hz でほぼ安定
Setup
β-ray sourece
リファレンス用シンチレータ
*) EJ-230(?), 3w×3h×2t mm3
*) S13360-3050PE
*) 片読み
ToF用シンチレータ
*) EJ-230, 22w×300h×5t mm3
*) S14160-3015PS×1
*) 両読み
*) 反射材: 100 μm厚テフロンのみ
β線源: 90Sr

## Slide 8: Data taking test (8/15-)
Comparison: QDC distribution
いずれもToFシンチレータは5t22w, MPPC×1, Vb[V] = 44.7(Vop + 3.0V)
ペデスタル
ペデスタル
リファレンス: ToFシンチの前方のみ
リファレンス: ToFシンチの前後

## Slide 9: Data taking test (8/15-)
ペデスタル
ペデスタル
Comparison: QDC distribution
いずれもToFシンチレータは5t22w, MPPC×1, Vb[V] = 44.7(Vop + 3.0V)

## Slide 10: Data taking (8/17-)
β線源をお借りしてこのセットアップでデータの取得を進めています.
データ取得の方針:
シンチレータのサイズ依存性: EJ-230, 幅11, 22, 44 mm (厚さ: 5mm, 長さ: 300 mmで固定)
MPPCの個数依存性: 1, 2, 4個直列接続(但し幅11 mmについては2個直列のみ)
印加電圧依存性: Vb-Vop = +0.0-7.5 [V/Num. of MPPC]
Vb-Vop = +3.0 [V/Num. of MPPC] でのβ線を当てる位置依存性: 中心, ±25 mm, ±50 mm
⇒ ToFシンチレータの後ろ(最後段のリファレンスカウンター)とToFのコインシデンスで取得
各シンチレータ, MPPCの組合せに対し, Vb-Vop = +3.0 [V/Num. of MPPC]でRef1を含めた全コインでデータ取得
Setup
β-ray sourece
リファレンス用シンチレータ
*) EJ-230(?), 3w×3h×2t mm3
*) S13360-3050PE
*) 片読み
ToF用シンチレータ
*) EJ-230, 22w×300h×5t mm3
*) S14160-3015PS×1
*) 両読み
*) 反射材: 100 μm厚テフロンのみ
β線源: 90Sr
ステッピングモーター

## Slide 11: Time walk correction (新永尾さんシステム)
Minuitを用いて補正関数の最小値を探させる方式. 補正関数の形式は任意.
6月の宇宙線データで動くかどうかを確認した
(あるシンチの組合せのみ. 固有時間分解能は算出していない。)
補正関数はどちらも1/√QDC
永尾さんの方式の方がカイ二乗が良い。+ 速い(~1min.)
今回のβ線テストへの実装はまだ。
永尾さんシステム
藤原解析
207.5 ±1.4 psec

## Slide 12: Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator (前回のスライド)
MPPC×1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC
1次元TOF分布の対称性も悪い。
現在修正作業中。

## Slide 13: Time walk correction
補正の方法を検討していた
補正関数: p0/√(QDC-p1), p0(QDC-p1)p2,log(QDC+p1), exp(p0×QDC)
補正関数を定数倍して差し引き1次元の飛行時間分布を作る ⇒ 分布にガウスフィットした際のσを最小にする係数の組合せを探す
⇒そもそも補正が最適になっていない段階の分布がガウシアン的である保証はない
⇒ それにガウスをフィットするのはおかしいのでは？
⇒ 対称性を保証できるパラメータを考慮すべきでは？(カイ二乗, 歪度, 標準偏差)
いまいちうまくいっていない..(最終結果のσが 300 psecを超えてしまう......)

## Slide 14: Backup

## Slide 15: Setup fix at 2020. 08. 09 (Sun)
ステッピングモーターに載るように
β線源+Ref. Counterの台を組みなおした

## Slide 16: rsyncのやり方
参考URL: https://qiita.com/shnagai/items/7403411b4aa193d0fa0d
リモートのディレクトリ配下のファイルをlocalのディレクトリ以下に同期:
例) unidaqの /home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF 以下のファイルを
藤原ローカルPCの /home/fujiwara/FToF_BK/beta_2020Augに同期させる
⇒実行例
$ rsync –av –e –ssh unidaq@172.25.27.224:/home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF

## Slide 18
run002_BetaRef1ToF_DoubleFit_01.pdf

## Slide 19
run002_BetaRef1ToF_DoubleFit_01.pdf

## Slide 20
run002_BetaRef1ToF_DoubleFit_01.pdf

## Slide 21
run002_BetaRef1ToF_DoubleFit_01.pdf

## Slide 22
run002_BetaRef1ToF_ChisNDF_01.pdf

## Slide 23
run002_BetaRef1ToF_ChisNDF_01.pdf

## Slide 24
run002_BetaRef1ToF_ChisNDF_01.pdf

## Slide 31: Time walk correction
μ: Average
σ: stamdard deviations
2020. 08. 14 (Fri)
Time walk correction 後の1次元TOF分布に関して、単純にσを最小化するのではなく、
分布の形が対象ではない場合を考慮してRMS(平均二乗半径)を最小化すればよいのでは? (by永尾さん)
また、分布の対称性もよくしたいということで, 歪度(skewness)の絶対値を最小とするようなものを考えた.
(-> BetaRef1ToF_SkewnessMinimum.cc/hh)

## Slide 32
run002_BetaRef1ToF_SkewnessMinimum_00.pdf

## Slide 33
run002_BetaRef1ToF_SkewnessMinimum_00.pdf

## Slide 34
run002_BetaRef1ToF_SkewnessMinimum_00.pdf

## Slide 35: Time walk correction
RMSとSkewnessの積で評価することを考えた
-> run002_BetaRef1ToF_SkewnessRMS_00.pdf

## Slide 36: Time walk correction
RMSとSkewnessの積で評価することを考えた
-> run002_BetaRef1ToF_SkewnessRMS_00.pdf

## Slide 37: Time walk correction
RMSとSkewnessの積で評価することを考えた
-> run002_BetaRef1ToF_SkewnessRMS_00.pdf

## Slide 38: Time walk correction
単純にRMS
-> run002_BetaRef1ToF_RMS_00.pdf
なんか一見すると良くなっているようにもみえるが、
Ref-1 のtime walkを直せていない。

## Slide 39: Time walk correction
単純にRMS
-> run002_BetaRef1ToF_RMS_00.pdf

## Slide 40: Time walk correction

## Slide 41: Fit func. study

## Slide 42: Fit func. study

## Slide 43: Fit func. study

## Slide 44
明らかに今までとは違うあたりにMinimum になる点があるかのような振る舞い

## Slide 45
(自称)最小化した結果.
明らかにおかしい。
run002_BetaRef1ToF_LogFit_01.pdf