## Slide 1: Status Report #37
2020. 07. 24 (Fri)
Tohoku Univ. M1
Tomomasa FUJIWARA
Start data taking at new testbench

## Slide 2: New testbench
カウンター部屋(B棟637)でテストベンチの準備をしていた
シンチ, MPPC回路等を載せる台
リファレンス用検出器(プラスチックシンチレーター+MPPC)の用意
※イメージ図
β-ray sourece
リファレンス用シンチレータ
*) 3w×3h×2t mm3
*) S13360-3050PE
*) 片読み
ToF用シンチレータ
*) 11-44w×300h×5t mm3
*) S14160-30515PS
*) 両読み
β線源: 90Sr

## Slide 3: New reference counters
使用するシンチレータ
3w × 3h × 2t mm3
MPPC
S13360-3050PS
Vop[V] = 55.85, 55.84
→ ほぼ同じとみなして使用
3 mm
3 mm
*オプティカルセメントでMPPCと接続
*反射材を塗布

## Slide 4: Reference counters test
リファレンスカウンター2個のみでデータ取得
トリガー: 双方の信号のコインシデンス
上からみた図
前方側
(ディバイダで分割した後)
後方側
(ディバイダで分割した後)
200 mV
~800 mV
~800 mV
Vb = 55.8 V (Vb-Vop ~ 0.0 V) での信号
10 nsec
β線源: 90Sr
200 mV
10 nsec

## Slide 5: Reference counters test
リファレンスカウンター2個のみでデータ取得
トリガー: 双方の信号のコインシデンス
オフセット調整のため, QDCラインの信号は16dB減衰させたのち,
PMアンプを経由
コインシデンスのレート ~ 150 Hz
同じシンチレータ, 同じMPPC(型番/駆動電圧), 同じアンプ回路
⇒ 2つのカウンターが等価な性能として固有時間分解能を調べる.
上からみた図

## Slide 6: run200_AnaRef_Mod00.pdf (Vb-Vop ~ 0.0)

## Slide 7: run200_AnaRef_Mod00.pdf

## Slide 8: Reference counters test
性能は良いが使用は避けた方が良いと考えている
固有時間分解能の電圧依存性
バイアスを上げると分解能は向上
が, <+1.5 V
での使用を考えている
(次のスライド)

## Slide 9: Reference counters test
分割前の各シンチでの信号
Vb-Vop ~ 0.0 V
1 V
分割前の各シンチでの信号
Vb-Vop ~ +6.0 V
1 V
10 nsec

## Slide 10
分割前の各シンチでの信号
Vb-Vop ~ +6.0 V
1 V
V± 調節後(±10.0 V)
Vb-Vop ~ +6.0 V
V± [V] | V+ 側 Current [A] | V- 側 Current [A]
10.0 | 0.09 | 0.087
8.0 | 0.04 | 0.039
1 V

## Slide 11: Beta-ray measurement
Reference Conter
5t × 11w × 300h mm3
MPPC×1s(New board)
Ref×2 + ToF用シンチ
でコインシデンスが取れるか確認した
ToF用シンチ無し ⇒ ~130 counts/min
⇒ ~2 Hz
ToF用シンチありだと全くならない
⇒ 離しすぎている??
リファレンスの配置は再検討が必要
(もしRef×2で取得するなら)
まずRef×1 + ToF用シンチでデータを取得
Vb – Vop = 0.0, 3.0, 6.0 [V]

## Slide 12
(急ぎだったのでタイムウォークコレクション等は適当)
+3.0 V 時で ~ 185 psec
以前の宇宙線より~20 psecくらい悪い
2個でもデータの取得は可能と考えられる

## Slide 13: To do
引き続きβ線源を使用しデータ取得を続ける
リファレンスカウンターの配置の再検討
⇒ 2個のシンチレータ+回路をToF用シンチ等との干渉を避けて近付けるように
期末レポート
(固体分光物理学基礎×2, 物質物理学基礎×2, 場の量子論基礎, 素粒子物理学基礎, GPPU概論)
レポート

## Slide 14: Backup

## Slide 15
分割前の 1 photon
(線源なし)

## Slide 16: Reference counter test
光量(信号の波高) は十分だが,
pedestal に張り付いてしまっている
→ Divider で分割した後のQDCに入れる信号を
一旦 Attenetor に入れ, 16dB減衰させたのち,
PMアンプでオフセット調整
→ その後 100 nsec delay させてV792へ入力

## Slide 17: run200_AnaRef_Mod00.pdf

## Slide 18: run200_AnaRef_Mod00.pdf

## Slide 19: run200_AnaRef_Mod00.pdf

## Slide 21: run200_AnaRef_Mod00.pdf

## Slide 37
: Old method, New board
: New method, New board
: previous board (Taken at Mar.)

## Slide 40
Brillouin function for J=1/2, 1, 3/2, 5/2

## Slide 41
噓

## Slide 42
噓

## Slide 43
噓

## Slide 44
噓

## Slide 45
噓

## Slide 46
30時間
リファレンス
カウンター